ERO•SCANTM – Guida rapida

Versione di screening e diagnostica

ERO•SCANTM

Il Sistema di misurazione ERO•SCANTM-ha i seguenti scopi:

Eseguire una misurazione rapida e documentare le emissioni otoacustiche prodotte in modo distorsivo (DPOAEs) o le emissioni otoacustiche evocate transitoriamente (TEOAEs) a frequenze multiple.

Accendere il dispositivo

Per accendere il dispositivo ERO•SCANTM, premere il pulsante DOWN sotto il display dello strumento. Il test utilizzerà l'ultimo protocollo selezionato. Tenere premuto

il pulsante SOPRA per spegnere il dispositivo.

Punta della sonda e tappi per le orecchie

Applicazione di tappi per le orecchie:

Premere l'inserto auricolare nella punta della sonda finché non è a filo con la base

della testa della sonda. Assicurarsi che l'inserto auricolare

sia completamente inserito nella sonda.

Nota: si consiglia vivamente di utilizzare tappi per le orecchie, SanibelTM chiusi.

Per garantire risultati di misurazione ottimali.

Rimuovere i tappi per le orecchie:

Per rimuovere l'inserto auricolare, afferrarlo alla base

utilizzando l'apposito strumento e tirarlo

direttamente dalla punta della sonda.

Se non si dispone di uno strumento per la rimozione, afferrare con le dita l'inserto auricolare alla base e ruotarlo mentre si estrae la punta della sonda.

Sostituzione della punta della sonda:

Le punte delle sonde sono materiali di consumo e devono essere sostituite quando si intasano. Una confezione di punte della sonda di ricambio è in dotazione con questo dispositivo. Non tentare di pulire la punta della sonda. Per la sostituzione della punta della sonda, procedere come segue: Utilizzare l'inserto auricolare per afferrare la punta della sonda(il tubo di plastica trasparente) e ruotarla leggermente,estraendola direttamente dalla testa della sonda.

Smaltire immediatamente la punta della sonda usata per evitare di mischiare le punte della sonda usate con quelle nuove.

Rimuovere una nuova punta di sonda dalla confezione e inserirla

nella testa della sonda fino a quando non è correttamente posizionata. Una punta di sonda inserita correttamente

si blocca saldamente in posizione non appena è completamente inserita nella testa della sonda.

Nota: sostituire la punta della sonda solo se è intasata.

8

506672 Rev. 2

1 von 4

11/12/2017

ERO•SCANTM – Guida rapida

Versione di screening e diagnostica

Esecuzione di un test

Modifica del protocollo:

Per modificare il protocollo selezionato, premere CAMBIA nel menu principale. Viene visualizzata la schermata di modifica del protocollo.

Utilizzare pi tasti freccia CAMBIA per cambiare il protocollo selezionato. Premere la freccia VERSO SU, per tornare al menu principale e avviare il test.

Test della sonda:

Il diagramma a linee orizzontali rappresenta il volume del condotto uditivo e rappresenta contemporaneamente l'adattamento della sonda. Se il test della sonda si trova nell'area verde, il volume del condotto uditivo rientra nell'intervallo target per l'inizio del test. Il test inizia automaticamente non appena l'adattamento della sonda è stabile.

Risultato del test

Al termine del test, viene visualizzato il menu principale. I risultati del test

vengono automaticamente salvati nella memoria,

non appena il test è stato completato.

Per visualizzare un grafico dei risultati della misurazione, premere RISULTATO al indirizzo. Ogni frequenza (DPOAEs) o ogni banda di frequenza

(TEOAEs) è indicata da una colonna. Ogni riga rappresenta 2 dB

Rapporto segnale/rumore (SNR). La visualizzazione può variare a seconda delle impostazioni di utilizzate per il test.

Drucken von Messergebnissen auf einem drahtlosen Drucker

Collegamento del dispositivo

Per stabilire una connessione wireless, accendere il dispositivo che verrà abbinato al dispositivo ERO•SCANTM-. Wechseln Passare all’ ERO•SCANTM nel menu di Sistema e selezionare RICONOSCERE,

per avviare la ricerca dei dispositive wireless disponibili. Utilizzare I pulsanti CAMBIARE, per selezionare il dispositivo desiderato e quindi utilizzare il pulsante COLLEGARE, per collegare l’  ERO•SCANTM con il dispositivo selezionato.

Nel menu principale del dispositivo ERO•SCANTM, premere il pulsante VERSO SU, per passare alla schermata di connessione del dispositivo. Premere il pulsante STAMPA, per avviare il processo di stampa.

8

506672 Rev. 2

2 von 4

11/12/2017

ERO•SCANTM – Guida rapida

Versione di screening e diagnostica

Testbetrieb-Flussdiagramme

8

506672 Rev. 2

3 von 4

11/12/2017

ERO•SCANTM –Guida rapida

Versione di screening e diagnostica

Testbetrieb-Flussdiagramme

HINWEIS: DPOAE-Menü und TEOAE-Menü sind in der ERO•SCANTM-Screening-Version nicht zugänglich.

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71

Tel.:

Fax:

+ 49 30 / 70 71 46-50

+ 49 30 / 70 71 46-99

10553 Berlin

Deutschland

E-Mail: sales@maico.biz

Internet: www.maico.biz

8

506672 Rev. 2

4 von 4

11/12/2017